电缆故障多能测试仪对地漏电测试主要步骤

电缆故障测试仪主要有如下三个能：

1、长度测试：主要是测试线路断线点距离、混线点距离。

2、路径测试：主要测试电缆的路径。

3、漏电测试：主要测试电缆的芯线对地漏电、芯线对铠甲漏电。

长度测试图形上传步骤：

1、对于自己不好确认的波形可以发给我们协助判断，发送步骤如下：

2、把每个范围（240，480，，，，，等，）的波形拍下上传，调整范围后不需要做何操作。对于240范围的波形因为开机默认就是240，拍照时可以调整到其他意范围再调整回来，因为我们的仪器范围改变后有自动调整幅度的能，开机默认的波形幅度有可能不合适。

3、拍照后注明线缆总厂大约多少。

对地漏电测试主要步骤：

1、用用表测试电缆的的相间缘、相线和铠甲缘、相线铠甲对地的缘情况。

2、相线对地漏电需要用信号发生器红夹子接故障线、黑夹子地芊接地。（电缆原来的接地线定断开）

3、主机调整入路径测试界面，如果土地使用探杆、如果水泥地使用探头行查找。

4、对地漏电点，探杆到达后声音较大，探头过了故障点声音减小，所以要寻找声音突变的点。

路径测试步骤：

信号发生器红夹子接芯线（如果有铠甲，则芯线铠甲块接）黑夹子地芊接地。电缆的另外段芯线地芊接地（如果有铠甲，则芯线铠甲块接），注意电缆原来的接地线定断开。

入路径测试界面，用探头寻找路径即可。

3产品简介

电缆故障测试仪采用ARM FPGA 大点阵彩色液晶显示研制成的新代电缆测试产品。具有脉冲反射测试断线、短路长度，配合信号发生器探测铠装电缆准确的走向及对地漏电故障位置等能，适用于测量低压铠装地埋电力电缆、视频监控电缆、有线电视同轴电缆、塑电缆的断线、短路、对地漏电等故障的位置。是缩短故障查找时间、提作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力具。在路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区及园林绿化带电缆、野外动力电缆、速公路、厂矿企业、通信基站等直埋供电电缆故障排查中广泛应用。本仪表具有强抗干扰能力，能在压线下测试使用。

产品点

大屏幕彩色液晶显示（480*280点阵）,不论白天还是夜晚都清晰可见。人性化界面中文菜单，只需几个键，即可成测试操作。

结合了脉冲反射测试法和电磁感应测试法，可以测试断线、混线、严重缘不良、对地漏电等类型的故障

保留有手动分析能，可以选择不同的测试范围分析故障波形。

波形对比能，可以同时显示2个波形，通过对比好线和故障线波形的差异确定故障位置。

采用自动增益和自动阻抗平衡，替代繁琐的电位器调节。

配合信号发生器探测铠装地埋电缆准确走向及对地漏电位置。

采用可充电锂电池，智能充电，无需值守。

体积小，重量轻，便于携带。