北京中瑞祥盐雾沉积量监测仪盐雾浓度检测仪操作使用

1、打开试验箱盖子，将湿球杯内加水，湿球温度计覆盖着纱布，纱布末端置于湿球杯内；检查电源、水源、气源是否连接；

2、将测试样品放于置物架，放置角度150或300，关闭试验箱盖子；将隔绝水槽加水至试验盖底部以免盐雾外泄；

3、调配试验溶液，其调配方法：①将9.5公升之纯净蒸馏水加入500g氯化钠加以搅拌，使其充分溶解，此盐水浓度为5%。 ②调整PH值6.5~7.2之间，PH值如大于7.2则加入少许冰醋酸，PH值如小于6.5则加入少许的氢氧化钠。

4、打开电源开关，看低水位灯是否亮，如果亮灯则采用自动加水或手动加水；

5、依顺时针将调压阀调整压力表的压力为1kgf/cm2，入气口空气过滤器压力调整为2kgf/cm2.；

6、将试验溶液倒入盐水补充箱入口内，试验溶液会自动流入盐水预热槽内；

7、打开操作开关，依标准设定试验室温度35℃，压力桶温度为47℃； 设定计时器的试验时间，打开计时器开关；

8、开启喷雾开关，试验开始；试验结束，开启除雾开关可以排除试验室的雾气，以免盐雾外泄；

9、取下试样，试样放入低于38℃温水中清洗之盐粒，观察测试样品表面有无生锈及腐蚀现象，计算表面的腐蚀面积，试样达到多少等级.；

10、积时器可以累积实验时间，试验之前首先要把数据记录清楚，以免断电丢失时间数据；