‌中瑞祥870MHz手持式场强仪使用步骤注意事项

通过天线接收电磁波并转换为电压信号，再由电平表显示场强值（单位为μV/m或V/m），核心部件包括天线、高频调谐器、中频放大器和检波电路‌。以下是具体操作原理和使用方法：

核心工作原理

信号接收：天线接收空间电磁波，将其转换为电压信号。 ‌

信号处理：电压信号经高频调谐器选频后，通过中频放大器放大，再由检波电路转换为直流电压，驱动电平表显示场强值。 ‌

电平显示：支持指针式或数字显示，部分仪器可同时显示电场（V/m）和磁场（A/m）强度。 ‌

使用步骤

‌天线选择与组装‌

根据被测信号频率选择匹配天线（如RR3用于28-500MHz，RR8用于470-

将天线固定在三角支架上，总高度需≥3.5米。 ‌

‌仪器连接与校准‌

用同轴电缆连接天线与仪器，确保接头清洁且接触紧密。 ‌

开机后调节“增益”至最小，校准“零点”使指针归零。 ‌

‌测量操作‌

设置“波段”和“调谐”至目标频率，调节调谐旋钮使指针指示最大值。 ‌

调整“输入电平-Ⅰ”和“输入电平-Ⅱ”至红线位置，读取“Ⅰ+Ⅱ”值（单位为dBμV）。 ‌

注意事项

保持仪器稳定，避免移动；采样时间根据场景调整（现场1-3秒，实验室10-30秒）。 ‌

定期校准（通常1年），确保探头与导电物体间距≥1米。 ‌

适用场景

电场测量：如高压输电线路、地铁变电站等。 ‌

磁场测量：如电磁炉、医疗设备等