中瑞祥实验室组织捣碎机 均质器操作使用步骤

组织捣碎机是一种利用高速旋转刀具对生物组织、软质物料等进行劈裂、碾碎和混合的实验室设备，其核心原理是通过‌立式单相串激电动机‌驱动破碎刀具，以高达‌12000转/分钟‌的转速产生强大的机械剪切力，实现物料的匀浆化处理。该设备广泛应用于生物制药、医学研究、食品工业等领域。‌

操作使用步骤

确保设备放置在‌平整、紧固‌的台面上，防止高速运转时移位。

检查电源电压是否与电机铭牌要求相符（通常为220V，50Hz）。‌

‌必须使用三眼安全插座，并接妥地线‌，以确保操作安全。‌

将电机与捣碎棒连接的连轴节向上提起，取下捣碎棒和杯体。

‌加料与安装‌：

将待处理的物料和适量溶液加入捣碎杯中，物料体积建议不超过杯体容积的1/3。‌

将杯体与机轴对准，确保居中、无晃动后，再将杯体安装到位。‌

将捣碎棒的下端对准轴心，插入并安装好，然后盖紧杯盖。‌

‌启动与运行‌：

将调速旋钮逆时针旋转至最低位置。

接通电源，打开电源开关，指示灯亮起。

缓慢顺时针旋转调速旋钮，从低速开始逐渐加速至所需转速。‌切勿直接高速启动‌。‌

‌作匀浆搅拌时，通常使用中低速；作植物组织捣碎时，应选用高速。‌ 高速运转时会产生噪音，建议用手按住杯盖以确保安全。‌

若设备配备定时器，可将旋钮调至所需时间或“ON”（常开）位置。‌

‌结束与清理‌：

使用完毕后，先将调速旋钮调回最低位，然后关闭电源开关。

‌禁止空转‌，每次使用后必须清洗捣碎杯，并倒置晾干后存放于干燥通风处。‌

更换物料时，务必先切断电源，再重复上述安装步骤。‌

关键注意事项

‌禁止捣碎坚硬物质‌：严禁用于处理骨头、矿砂等坚硬物料，以免损坏刀具和电机。‌

‌控制使用时间‌：由于电机转速高，为防止过热烧毁，‌单次连续使用时间不应超过3分钟‌，使用后需停止5分钟以上方可再次使用。‌

‌维护保养‌：定期检查碳刷磨损情况，如发现火花异常或碳刷过短，应及时更换。‌

3 连轴节若滑动困难，可注入1-2滴机油润滑。‌