中瑞祥自动薄层色谱成像分析系统薄层色谱成像仪工作原理

是一种将薄层色谱分离技术与现代数字成像技术相结合的仪器，用于对样品中的组分进行‌定性、定量分析和可视化成像‌。其核心原理是利用不同物质在固定相（薄层板）与流动相（展开剂）之间的分配系数差异实现分离，再通过光学检测系统捕捉斑点图像，实现高精度、高灵敏度的分析。

工作原理

薄层色谱成像仪的操作与分析基于以下三个核心环节：

‌分离原理‌

样品点样于涂有吸附剂（如硅胶）的薄层板上，将薄层板置于密闭的展开槽中，展开剂通过毛细作用沿板面移动。样品中各组分因与吸附剂的吸附能力及在展开剂中的溶解度不同，移动速度各异，从而在板上形成分离的斑点。‌

‌检测与成像原理‌

分离完成后，薄层板被置于成像仪中，通过不同波长的光源激发斑点，由高分辨率相机捕获图像：

‌紫外/可见光检测‌：某些化合物（如含共轭双键或芳香环结构）会吸收紫外光（如254 nm或365 nm），在图像中呈现为暗斑；白光（400–700 nm）则用于观察样品的自然颜色或显色后的斑点。‌

‌荧光检测‌：具有荧光特性的化合物（如某些生物碱、维生素）在紫外光激发下会发射可见荧光，形成明亮斑点；也可通过化学衍生化引入荧光基团以增强检测灵敏度。‌

‌化学发光检测‌：部分仪器支持化学发光反应，通过酶促或化学反应产生光信号进行检测，适用于痕量物质分析。‌

‌图像处理与分析‌

成像系统（如CCD或CMOS相机）将光信号转化为数字图像，配合专用软件进行：

‌斑点识别与定位‌：自动识别斑点位置，计算比移值（Rf值）用于定性分析。

‌定量分析‌：通过斑点的光强度（吸光度或荧光强度）与标准品对比，实现含量测定。

‌图像增强‌：调整对比度、亮度、去噪、融合多幅图像，提升模糊斑点的清晰度。

‌数据管理‌：支持电子签名、审计追踪、多级权限管理，符合GLP/GMP规范。‌

操作流程

‌样品制备与点样‌

将样品溶解于合适溶剂中，用毛细管点样于薄层板起点线（距底边约1–2 cm），点样直径控制在1–2 mm，避免过量导致拖尾。‌

‌展开‌

将点样后的薄层板放入预先饱和的展开槽中，展开剂液面低于点样线（通常0.5–1.0 cm），密封槽盖，待展开剂前沿上升至距顶端1 cm时取出，晾干。‌

‌显色（如需）‌

根据样品性质选择显色方式：

‌紫外灯下直接观察‌：适用于具有紫外吸收或荧光特性的物质。

‌化学显色‌：喷洒显色剂（如硫酸乙醇、碘蒸气）后加热显色。‌

‌无需显色‌：直接成像，避免化学试剂干扰定量结果。‌

‌成像分析‌

将薄层板放入成像仪，设置检测波长（如254 nm、365 nm、白光）、曝光时间（0–10 s）、分辨率（20–200 μm/像素）等参数，启动扫描。仪器自动采集图像并保存。‌

‌数据分析‌

使用配套软件进行斑点标注、Rf值计算、峰面积积分、与标准品比对，生成报告。部分高端系统支持指纹图谱分析、多板平行比对、数据备份与审计追踪。‌

关键优势

‌高灵敏度‌：可检测微克（μg）甚至纳克（ng）级样品。‌

‌非破坏性‌：成像后样品可回收，便于后续分析。‌

‌高通量‌：支持多板同时成像，适合中药指纹图谱、药物质量控制等场景。‌

‌标准化‌：软件自动化控制减少人为误差，符合药典要求。‌

该技术广泛应用于药品鉴别、杂质检查、中药质量控制、环境监测和食品分析等领域，是现代实验室不可或缺的分析工具